目    录

- 前言

- 安全措施

- 可测试参数

- 性能特点

- 技术指标

- 测量方式及原理

- 常见设备接线方法

- 仪器功能简介

- 仪器操作步骤

- 注意事项

十一、仪器的成套性

十二、售后服务

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：8.26-2005

本手册如有改动，恕不另行通知。

一、前言

介损测量是绝缘试验中很基本的方法，可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质，以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。

本款全自动变频介损测试仪突破了传统的电桥测量方式，采用变频电源技术，利用单板机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算；达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便；电源采用大功率开关电源，输出45Hz和55Hz纯正弦波，自动加压，可提供最高10千伏的电压；自动滤除50Hz干扰，适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。

二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。

7、由于测试设备产生高电压，所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程，防止他人接触高压部件和电路。直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路，及仪器操作要点。非从事测试人员必须远离高压测试区，测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。

8、仪器的调整维修和维护，必须在不加电情况下进行，如果必须加电，则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。

9、保险管损坏时，必须确保更换同样的保险，禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。

- 仪器出现故障时，必须立即关闭高压开关和电源总开关，关闭仪器。

三、可测试参数

本款仪器可测量下列参数并数字显示：

被测试品的电容量值CX，以pF或nF为单位，1nF=1000pF。

被测试品的介质损耗值tgδ。仪器显示TG符号，此数值以百分值表示，即读取值直接加上“%”就是试品介损值。

施加试品的电压值Vcx，以kV为单位。

试验频率F，单位Hz。

四、性能特点

1、仪器采用矢量电流法，测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高，便于实现自动化测量。

2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰，即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

3、仪器采用大屏幕点阵液晶显示器，测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

4、仪器操作简便，测量过程由微处理器控制，只要选择好合适的测量方式，数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。

5、一体化机型，内附标准电容和高压电源，便于现场测试，减少现场接线。

6、设CVT测试功能，可实现CVT的自激法测试，无需外置附件。

7、接地试品真正反接线测量，小电容接地试品，测试准确。

8、过流保护功能，在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

五、技术指标

1．量程：

    - 电容值：4pF-50nF(10KV)

    - 介损值：0～100%

2．精度：

a） 电容精度：±（1%·读数+2pF）

b） 介损精度：±（1%·读数+0.04%）

3．分辨率：

电容分辨率：最小可分辨0.01 pF

介损分辨率：最小可分辨0.001%

4．高压电源：功率2kVA，最高10kV电压输出，45Hz、50Hz、55Hz可选；45Hz与55Hz自动切换测量。

5．工作环境：

工作电源：AC220V ±10%，50Hz±1Hz

工作温度：-20℃～40℃

环境湿度：≤80%，不结露

6、体积：430mm×320mm×350mm

7、净重：27kg

六、测量方式及原理

按被测试品是否接地分两种测量方式，即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图一所示：

高压输出端	Icx  R 高压输出端

Icx

10kV       o                       10kV        o

CN   ICN    ～           Cx            CN   ICN    ～                CX

o

RN          R                               RN

Cx端

（a）正接线测量                   （b）反接线测量

图一

在高压电源的10kV侧，高压分两路，一路给机内标准电容CN，此电容介损非常小，可以认为介损为零，即为纯容性电流，此电流ICN可做为容性电流基准。在Cx试品一侧，试品电流Icx通过采样电阻R采入机内，此Icx可分解成水平分量和垂直分量见图二所示，通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。

在图一（a）中Cx为非接地试品，试品电流Icx从试品末端进入采样电阻R，得到全电流值，在图一（b）中Cx为接地试品，机内Cx端直接接地，电流Icx从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。

I

IC      I                              I

u         Ic     IR

δ

Φ

O

IR           u

（a）电流矢量法                    （b）试品等效电路

图  二

七、常见设备的接线方法

1．仪器引出端子说明：

HV ——仪器的测量引线高压端（带危险电压） 。

CX ——正接线时试品电流输入端。

——仪器的接地端，使用时与大地可靠相接

2．测量标准电容BR16，见图三和图四所示：

图三为标准电容器BR16的标准接线方法，为正接线方式。

图四为反接线方式，将标准电容BR16一端强行接地。

注意：HV插口输出10kv危险电压，将高压绝缘电缆插在HV插口上。

高压电缆

低压  E

HV

Cx

低压电缆

图三  标准电容BR16正接线（非接地试品）接线法

低压   E

HV

高压电缆	Cx

图四  标准电容器BR16反接线（接地试品）接线法

3．测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等，见图五和图六所示：

高压电缆

红夹子                  HV

Cx

黑夹子

低压电缆

图五  标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等（非接地试品）接线法

红夹子

HV

黑夹子      高压电缆	Cx

离地1米以上

图六  标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线（接地试品）接线法

3．串级式电压互感器：

1）常规法：采用正接法测量，见图七所示：

a

A   x

HV                                   低压所有端子短路接Cx端

（高压电缆）       X       aD              （低压屏蔽电缆）

xD

图七  常规接线法

X接地点打开，使A，X相连后接仪器HV端，低压端所有绕组短接后接Cx端。

注：此方法试验电压为2～3KV，并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持一定距离。

2）末端屏蔽法（正接线方式），见图八，可施加10KV电压，由于电压在AX绕组的不等压分布，电容量值比常规法要小很多。

HV                   a

高压电缆  A            x

aD

X       xD

Cx端（低压屏蔽电缆）

图八  末端屏蔽法接线

3）末端加压法（正接线方式）见图九所示，此方法受X点耐压限制，只能施加2.5～3KV电压，同样，电容值误差较大。

A              a

x

aD

X         xD

HV（高压电缆）                  Cx端（低压屏蔽电缆）

图九  末端加压法接线

4．电容式电压互感器（CVT）：

1）测量中压互感器tgδ的方法

如图十所示，用反接线方式测量，将C2末端δ与C1首端相连，接仪器HV口（用高压电缆）XT悬空，中压互感器二次线圈短路接地。

由于C1 +C2远大于CB，所以此方法测得的tgδ≈tgδB。

C1                                         C1

HV

高压电缆        C2                                        C2    CB

δ

δ

XT

图十 中压互感器（反接线）

如果现场CB值较小，现场干扰又较大，反接线所测得的数据误差可能较大，这时可选择正接线方式测量。首先把CVT二次引线全部断开，并将二次线圈短路，然后接仪器的CX测量线。XT悬空。接线方式见图十一所示：

C1                                         C1

HV

高压电缆        C2                                        C2    CB

δ                     Cx端

（低压屏蔽电缆）        δ   Cx

XT

图十一  中压互感器（正接线）

2）C1、 tgδ1和C2、 tgδ2自动测量

自动测量电容C1、C2和tgδ1、 tgδ2的接线如图十二所示。由中间变压器励磁加压， XT点接地，主电容C1高压端用CX线接仪器的CX端，分压电容C2的δ端用高压电缆接仪器的HV高压端。高压电缆的分布电容和仪器内的分布电容在出厂时进行了整定，仪器自动进行换算，保证测量精度。

高压电缆！！！

C2

Cx   HV

δ   XT   af   xf                   CVT端

图十二  全自动测量C1、C2和tgδ1、 tgδ2的接线

3) CVT变比测量

CVT变比测量的接线如图十三所示，将仪器HV端用高压电缆连接到CVT主电容C1的高压端，将CVT的二次绕组用专用电缆连接到仪器的CVT变比测量端子。

高压电缆！！！

C2

HV

δ   XT   af   xf                   CVT变比输入端

图十三  CVT变比测量

5．套管试验：

- 对于单独的套管（未安装到变压器）测量导电杆对测屏的电容和介损值，高压端HV加导电杆，CX 接测屏，用正接线法进行测量。

- 对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系，必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端，Cx端接不同套管的测屏，用正接线法测量电容和介损值。

6．变压器器身的介质损耗测量：

变压器的外壳因直接接地，所以仪器用反接线方式测量。测量部位按下表进行。

注意：高压由HV插口引出，将高压电缆一端插入HV插口，另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。

测量线圈和接地部位

| 顺序 | 双线圈变压器 | 三线圈变压器 |
| --- | --- | --- |
|  | 被测线圈 | 接地部位 | 被测线圈 | 接地部位 |
| 1 | 低压 | 外壳和高压线圈 | 低压 | 外壳、高压和中压线圈 |
| 2 | 高压 | 外壳和低压线圈 | 中压 | 外壳、高压和低压线圈 |
| 3 |  |  | 高压 | 外壳、中压和低压线圈 |
| 4 | 高压和低压 | 外壳 | 高压和中压 | 外壳和低压线圈 |
| 5 |  |  | 高压、中压和低压 | 外壳 |

母线                    母线

HV

C

Cx                   支

架

图十四  断路器断口电容试验接线

7．断路器断口电容试验

断口电容的介损及电容测量时，将高压电缆和Cx测量电缆加到断口电容两端，用正接线方式测量。如图十四所示：

8．电流互感器：

- 链式或串级式结构的电流互感器：这类电流互感器现场测量可按一次对二次绕组用正接线方式测量，或将二次绕组全部接地用反接线方式进行测量。

- 电容型电流互感器：最外层有末屏引出端，试验时，可采用正接线进行一次绕组相对末屏的tgδ及电容的测量。

9．测量时注意事项

1）在试验现场发生刮风天气时，要人扶绝缘杆、避免高压端接触不良造成测试数据不稳、不对或仪器复位等现现象。

2）高压电缆HV插口的金属体带10kV危险高电压。

3）用发电机供电时，请选用50Hz 测试。

八、仪器功能简介

仪器面板见图十五所示：

- 显示器——160×80点阵液晶显示器，显示菜单和各种提示信息及测量结果。

- 辉度调节▲——此按键可改变显示器的显示对比度。

- F1键——修改菜单内容，采用循环滚动方式。

- F2键——修改菜单内容，采用循环滚动方式。

- 选择键F3——选择菜单项，被选中项反白字体显示。

- 确认和打印按键F4——菜单选择好之后，按此键测试，测试完毕，按此键打印测量数据。

- 辉度调节▼——此按键可改变显示器的显示对比度。

- 高压允许开关——高压电源通电和关闭。

- 打印机。

10．电源开关——整机电源的开启和关闭。

11．电源座——交流220V±10%，50Hz电源输入口，带保险仓。

12．自激法电流输出端——测量CVT的专用端子。

13．接地——为接地线接线端子。

14．CVT变比输入插座——是测量CVT变比信号的测量输入端，由专用低压电缆连接，此电缆单层屏蔽，长10m，接CVT升压变的初级。

15．CX插座——是试品信号的测量输入端，正接线时由专用低压电缆连接，此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹，长10m，接试品低端。反接线时此端空置。

16．HV插座——高压引出端子，由高压电缆连接，接试品高压端。输出10kV高压。

15

14               16

13

12

7                                                      HV

1	        11

2                                     10              后侧

8

9

3   4  5  6

3  4  5  6

图十五

九、仪器操作步骤

1．测量前准备：

1）用接地线一端接仪器的接地柱，另一端接可靠的大地，保证仪器外壳处在地电位上。

2）正接线时：将高压电缆插头插入后门HV插座中，将高压电缆接地端头接入接地柱中，将另一端的黑色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上，红色鳄鱼夹悬空或与黑色鳄鱼夹并联使用。将CX低压电缆插入CX插座中，另一端的红色夹子夹试品的低端或末屏等，黑色夹子接地或悬空或接屏蔽装置。

3）反接线时：将高压电缆插头插入后门HV插座中，将高压电缆接地端头接入接地柱中，将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上，黑色夹子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。

2．打开电源开关，计算机进行自检，若地线接好，液晶屏显示中文主菜单如图十六所示。若没接地线或地线不良则显示“检查接地”。

3．菜单选择：

- 按F3 键可移动光标至各菜单项，并循环指示。被选中项为一只小手光标指示。选择键的流程见图十七所示。

- 在光标当前所示项目，按F1、F2键可进行该项菜单的变更，并循环指示，流程见图十八所示。

- 将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。

图十六

10   9   8   7   ……2   1

图十七                               图十八

图十九                               图二十

4．测试：打开高压允许开关，当光标在测试项目上时，按确认键则：

- 若选项中为“正”或“反”接线，则仪器显示见图十九（异频方式）所示。首先显示“45HZ正在加高压”，随电压上升黑块走到相应位置，之后显示“45HZ正在测试”。45HZ测量完成后，进行55HZ测量显示“55HZ正在测试”。之后，显示测量结果见图二十所示，此时光标指示打印机图标，按确认键打印报告。测量结果的意义如下：

TG： 试品的损耗因数tgδ值

CX： 测量的电容值

Vcx：施加电压值

F：试验频率

接线方式：正接线、反接线、CVT

日期：试验日期

打印结束后，关闭电源开关，测试完毕。

- 若选项中为“CVT”则仪器显示见图二十一所示。此时可以选择最大保护电流1-10A和保护电压1-3kV，测试时必须把高压允许开关处在开启位置，仪器自动测试施加电压值，当电压达到预设值后或电流达到保护值后，开始测试，显示实际施加电压值。打印结束后，关闭电源开关，测试结束，可拆线收工或测试下一个试品。

图二十一

5．打印：测量结果显示后，打印数据按“打印”键。

十、注意事项

  - 遵守本单位的高压试验安全工作规程。

  - 高压试验必须由2名以上工作人员参加，1人操作，1人监护。

  - 接线完毕后，由1人负责检查。

  - 测试结束后，首先关闭高压允许开关，关掉高压电源，然后关闭电源开关。

严禁带电拆装高压电缆

  - 仪器出现不正常现象，首先关闭高压允许开关，关闭高压电源，然后关闭电源开关。

  - 反接线校验标准介损器时，将标准介损器放在绝缘物体上，离地60-100cm，将高压电缆接头悬空吊起远离地面，避免高压线夹对地的分布参数影响数据。

  - 反接线测试时低于500P，建议使用细线悬空。（为防止因天气潮湿而引起的泄漏，需用细线，以防测试数据有误）

  - 高压电缆损坏时，可以用低压CX线悬空使用，本产品高低压电缆接线方式相同，可以互换使用。

  - 测量完毕必须关闭高压允许开关。

  - 测试数据以异频为主，工频数据仅作为参考。

十一、仪器的成套性

| 1．主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 2．高压电缆（10米） | 一条 |
| 3．低压电缆（10米） | 一条 |
| 4. CVT变比测试线（10米） | 一条 |
| 5．装箱单 | 一个 |
| 6．电源线 | 一条 |
| 7．合格证/保修卡 | 一个 |
| 8．操作手册 | 一本 |
| 9．保险管 | 二支 |
| 10．地线（5米） | 一条 |

十二、售后服务

仪器自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

# Text boxes

电压：10kV

方式：正接

正接    10KV   异频

内CN           测试

C1

频率：异频

内   CN

C1

测     试

异频

工频

正接线

反接线

CVT变比

45Hz

55Hz

内   CN

CVT

正接    10KV   异频

# CX = 50.85PF

TG =  0.020%

正接    10KV   异频

45HZ正在加高压

内CN  ▉███ 测试

CVT 10A  3KV异频

内CN                测试